제 품 규 격 서

COMMODITY DESCRIPTION

품목번호 Item No.	정부물품분류번호(8자리) Korean Government Commodity Classification Code(eight-digit)	품 명 Description	단위 Unit	수량 Q'ty
1	41113105	총탄화수소(THC) 측정기	SET	1

Ⅰ.  용도(End-user's Use)

- 『환경측정기기의 형식승인ㆍ정도검사 등에 관한 고시』에 의거 총탄화수소(THC)와 대기배출가스 분석용으로 국립환경과학원의 형식승인을 받은 제품이어야 한다.

- 대기오염공정시험기준(ES 01507.1a)의 적용범위 배출가스 중 총탄화수소(불꽃이온화검출기)의 분석방법에 적합하여야 하며, 시멘트 소성로, 소각로, 연소시설, 도장시설 등에서 배출되는 배출가스 중의 THC 가스를 연속 실시간 측정이 가능하여야 한다.

- THC 공정시험법에 따른 오븐(OVEN) 온도가 180 ℃이상으로 유지되어야 한다.

- 실시간 측정⋅분석되며 본체에 최소 1초 단위부터 본체는 물론 최소 USB 4GB 그리고 MMC SD 4GB 에도 동시에 엑셀(Excel) 로 저장 되어야 한다.

Ⅱ. 장비의 구성(Configurations of Goods)

1. THC 분석기 본체

- 측정방식 : 불꽃이온화 검출(Flame Ionization Detection) 방식

- 측정범위 : 0-300, 0-3,000, 0-30,000 ppm (Resolution : 0.1 ppm, Accuracy : ± 0.2%)

- FID detector 온도 180℃이상이 되어야 한다.

- 오븐(OVEN) 온도 180℃ ~ 200℃ 기능이 내장되어야 하며, 온도 컨트롤러 및 표시기능이 있어야 한다.

- 샘플 펌프 헤드가 180℃이상으로 가열되어야 한다.

- 제로에어 (Zero Air) 가스가 별도로 필요 없이 본체에서 자체 발생해야 한다.

- Warm-up time (예열 시간) : Up to180℃ 까지 < 5분 이내이어야 한다.

2. THC 분석기 악세사리

- 수소 가스 실린더(80리터) - 본체 내장

- 180℃ 가열식 샘플링 호스 라인 3 M  1개

- 180℃ Sampling Probe 500mm with dust filter  1개

- 표준가스 봄베에서 내장된 실린더로 수소가스 충전용 케이블  1개

- 수소가스 충전용 50 Bar, 10bar 레귤레이터  각각 1개

- 표준가스 교정용 유량계   1개

- 표준가스 교정용 T' 샘플 라인  1개

- 프로브 & 샘플링 라인 케이스

- USB 4GB

- MMC SD 4GB

- 한글 사용설명서

Ⅲ. 성능 및 규격(Performance and Specification)

1. THC 센서

- 측정센서 : Hot-FID (Hot-Flame Ionisation Detecion)

- Range :  0 - 300 / 3,000 / 30,000 ppm

- Resolution : 0.1 ppm

- Accuracy : ± 0.2 %

Ⅳ. 기타 조건(Remarks)

- 본 규격서에 명시한 동등 이상의 물품 공급이 가능하다.

- 발주처는 필요에 따라 장비의 적정 규격 등을 평가하기 위하여 전문가 자문을 통한 기술평가를 실시할 수 있다.

- 계약자는 『환경측정기기의 형식승인ㆍ정도검사 등에 관한 고시』에 의거 국립환경과학원의 형식승인을 필한 제품으로서 동 고시에 의거한 THC 환경측정기기 형식승인서 사본, 정도검사기록부를 함께 제출하여야 한다.

- 계약자는 기기의 운영 및 기초 원리와 조작기술교육을 납품일에 실시하여야 한다.

- 하자보증기간은 검수일로부터 12개월로 하며, 납품자는 장비의 소모품 판매, 취급 및 장비의 원활한 유지관리에 협조하여야 한다.

제 품 규 격 서

COMMODITY DESCRIPTION

품목번호 Item No.	정부물품분류번호(8자리) Korean Government Commodity Classification Code(eight-digit)	품 명 Description	단위 Unit	수량 Q'ty
1	41113118	가스분석기	SET	2

Ⅰ.  용도(End-user's Use)

- 측정항목이 『환경측정기기의 형식승인ㆍ정도검사 등에 관한 고시』에 의거 『NOx, SO2, CO, O2』 4개 항목을 대기배출가스 분석용으로 국립환경과학원의 형식승인을 받은 제품.

- 본 장비는 시험실 내 설치되는 장치와 저녹스, 바이오가스 또는 굴뚝 등 관련 환경오염 배출가스 중의 연속 실시간 측정이 가능하여야 한다.

- 본 장비는 대기오염공정시험기준의 적용범위 대기용 또는 시멘트소성로, 소각로, 연소시설, 굴뚝 등 관련 환경오염 배출가스 중 대기배출가스(O2, CO, CO2, NO, NO2, NOx, SO2, HCN, H2S가스 압력(Pa), 가스 유속(m/sec), 가스 유량(N㎥/h) 동시에 실시간 측정)를 연속 실시간 측정이 가능하여야 한다.

- 실시간 측정⋅분석되며 본체에 최소 1초 단위부터 본체와 PC는 물론 최소 USB(4GB), MMC SD Card(4GB) 에도 동시에  엑셀(Excel) 로 저장 되어야 한다.

Ⅱ. 장비의 구성(Configurations of Goods)

1. 휴대용 가스분석기

1) 본체   2대

- 응축수을 자동으로 배출하는 2차 펌프가 있어야한다

- 유속(m/sec), 압력(pa), 유량(Nm3/h) 이 동시에 측정되어야 한다.

- 가스흡입 유량계가 본체에 부착되어야 한다.

- 프린트 기능은 본체에 내장되어야 하며 본체와 분리되어서는 안 된다.

- Bluetooth LE 모듈 기본 장착 (핸드폰 및 PC로 원격관리, 모니터링 가능)이 되어있어야 한다.

2) 악세사리

- 가스 샘플링 히팅 프로브 700 MM   2개

- 보온용 NOx Tubing 가스 샘플링 호스 3.5 M   2개

- PC 데이터 처리용 리더기   2개

- On-Line Window Real Run time Labview Software   2개

- 한글 사용설명서   2개

- 소모품 12개월분 (프린터 용지 10롤, 먼지필터 4개)   2개

Ⅲ. 성능 및 규격(Performance and Specification)

1. 휴대용 가스분석기 본체

1) O2 센서

- 측정센서 : Electrochemical Sensor

- Range :  0 - 25%

- Resolution : 0.01%

- Accuracy : ± 0.001 % vol.

2) CO 센서

- 측정센서 : Electrochemical Sensor

- Range :  0 - 20,000 ppm

- Resolution : 1 ppm

- Accuracy : ± 2 ppm (300ppm이하) / ± 0.2% (2,000ppm까지) / ± 0.5% (2,000ppm이상)

3) NO 센서

- 측정센서 : Electrochemical

- Range :  0 - 5,000 ppm

- Resolution : 1 ppm

- Accuracy : ± 2 ppm (100ppm이하) / ± 0.2% (2,000ppm까지) / ± 0.5% (2,000ppm이상)

4) NO2 센서

- 측정센서 : Electrochemical

- Range :  0 - 2,000 ppm

- Resolution : 1 ppm

- Accuracy : ± 2 ppm (100ppm이하) / ± 0.2% (2,000ppm까지)

5) NOx 센서

- 측정센서 : NO + NO2 with Calculated

- Range :  0 - 7,000 ppm

- Resolution : 1 ppm

6) SO2 센서

- 측정센서 : Electrochemical

- Range :  0 - 5,000 ppm

- Resolution : 1 ppm

- Accuracy : ± 2 ppm (100ppm이하) / ± 0.2% (2,000ppm까지) / ± 0.5% (2,000ppm이상)

7) HCN 센서

- 측정센서 : Electrochemical

- Range :  0 - 200 ppm

- Resolution : 1 ppm

- Accuracy : ± 0.5%

8) H2S 센서

- 측정센서 : Electrochemical

- Range :  0 - 1000 ppm

- Resolution : 1 ppm

- Accuracy : ± 0.5%

Ⅳ. 기타 조건(Remarks)

1. 발주처는 필요에 따라 장비의 적정 규격 등을 평가하기 위하여 전문가 자문을 통한 기술평가를

실시할 수 있다.

2. 계약자는 『환경측정기기의 형식승인ㆍ정도검사 등에 관한 고시』에 의거 국립환경과학원의

형식승인을 필한 제품으로서 동 고시에 의거한 가스분석기 형식승인서 사본, 정도검사기록부를

함께 제출하여야 한다.

3. 계약자는 기기의 운영 및 기초 원리와 조작기술교육을 납품일에 실시하여야 한다.

4. 하자보증기간은 검수일로부터 12개월로 하며, 납품자는 장비의 소모품 판매, 취급 및 장비의

원활한 유지관리에 협조하여야 한다.