한 전 일 반 구 매 규 격 GS(General Technical Specifications of KEPCO) 작성부서 : 전력연구원 에너지환경연구소 2020. 11. 제정 실시간 VOC 측정시스템 (Real-time VOC Measurement System) 제 1 장 일반사항 1. 적용범위 1.1 본 규격은 전력연구원에서 수행하는 “화력발전 대용량 옥내저탄장 미세먼지 저감기술 개발” 과제와 관련하여 개발된 VOC 저감용 산화촉매의 성능평가를 위한 “실시간 VOC(휘발성유기화합물) 측정시스템“ 구매와 관련된 규격서로, 공급업체(이하 계약상대자)가 계약사항 이행 중 숙지하고 준수해야 할 제반 사항에 대하여 적용한다. 2. 용어의 정의 2.1 구 매 자 : 한국전력공사 사장 또는 그 위임을 받아 계약업무를 담당하는 자 2.2 계약상대자 : 한국전력공사 사장 또는 계약담당직원과 물품구매계약을 체결한 자연인 또는 법인 3. 품명 및 수량 실시간 VOC 측정시스템 1식 (상세 사항은 제2장 기술사항 참조) 4. 구매 목적 및 용도 연구과제 수행을 위해 개발된 산화촉매의 성능을 평가하기 위해 34종의 VOC성분(환경부 고시 37종 중 기체상 물질 34종에 대해서만 평가함)에 대한 제거성능이
	확 인

실시간으로 검증되어야 하며, 본 실시간 VOC 측정시스템을 이용하여 이의 평가를 수행할 예정이다. 본 시스템은 각각의 VOC성분의 측정이 가능한 FT-IR과 TVOC의 측정이 가능한 FID로 구성되며, FID는 현장에 설치되는 파일럿 설비에 적용예정으로 현장의 가혹환 환경조건에서도 사용이 가능해야 한다.

5. 공급조건

5.1 계약상대자는 구매제품의 사양에 대하여 “제2장 기술사항”에서 기술한 규격과 동등 또는 이상의 제품을 공급하여야 한다.

5.2 본 규격에 명시되어 있지 않은 사항은 구매자와 협의하여 결정하며, 중요 사항은 구매자의 서면검토 및 승인을 받은 후 적용함을 원칙으로 한다.

5.3 최종물품은 각 물품별로 모두 동일한 모델과 규격의 납품을 원칙으로 한다.

5.4 시스템의 소모품 리스트와 교체주기(공급시 필요한 공기 등)를 명확히 하여 장비 이용을 극대화 할 수 있도록 한다.

6. 계약 범위

6.1 기술지원 범위

계약상대자는 구매제품에 대한 성능확인과 운영에 필요한 제반기술 및 교육 등을 제공하여야 한다.

6.2 종합성능 발휘

계약상대자는 본 규격의 기술사항에 언급이 없어도 구매제품의 성능을 완전하게 하는데 필요한 부수 기자재가 추가 필요시에는 계약금의 초과 없이 제공하여야 한다.

7. 납품

7.1 계약상대자는 규격서에 명기된 전물량을 납품하여야 한다.

7.2 각 장비는 운송 중 발생할 습기, 진동 등에 견딜 수 있도록 포장하여 내용물이 손상되지 않도록 하며 손상될 경우 납품자 부담으로 원상 복구하여야 한다.

7.3 납품장소

장 소	주 소	비 고
전력연구원	대전시 유성구 문지로 105 전력연구원 S6 시험동 203호	2층

확 인

7.4 납기 : 계약일로부터 20주 이내 7.5 납품조건 : 설치 및 시험완료 조건으로 한다. 계약상대자는 본 장치의 가동 및 시험일정/방법 등을 구매자와 협의한 후 시행하며 시행 및 책임 범위는 다음과 같다. (1) 운반, 하역 및 설치작업 (2) 설치 후 성능시험 만족 7.6 계약상대자가 계약서에 정한 납기 내에 물품을 납품, 설치 완료하지 아니하는 경우 매 지체일수마다 한전 회계규정에 의거하여 지체상금을 부과한다. 단, 납품장소의 구축공정 지연으로 물품 납품지연이 발생 할 경우는 납품일을 구매자와 합의하여 별도로 정한다. 8. 검수 8.1 검수요청 계약상대자는 자재 납기 14일 전까지 연구원 납품장소에 납품, 설치 및 시운전을 완료하고 검수 담당부서에 서면으로 검수요청을 하여 검수를 받아야 한다. 8.2 성능 시험검사 8.2.1 성능검사의 시험항목은 승인된 업체 제작규격서 내용 및 한전 자재 규격에 적합한지 여부를 판정할 수 있는 사항에 대하여 실시하여 규격서에서 요구하는 모든 성능사항을 검증해야 한다. 8.2.2 성능검사는 납품 장치의 각 부품과 전체계통에 대해 규격서에서 기술한 사항과 적합한지 여부를 확인한다. 8.2.3 성능시험확인은 장치의 연구원 설치 후 성능시험 검사자 및 계약상대자가 공동으로 실시한다. 계약상대자는 분석기의 공급자 자체 시험 성적서 1부를 발주부서에 제출하여야 한다. 8.2.4 소요되는 기기와 부품에 대한 규격 적합여부를 담당자와 협의, 확인, 결정하며 이때 제품의 카탈로그 등 적합여부를 판단할 수 있는 자료 제출이 필요할 경우 제출한다. 8.2.5 시험검사 항목 중 제조사시험을 필하고 그 실적을 증빙하는 서류를 제출하는 항목에 대해 검사자가 인정하는 범위 내에서 시험을 면제받을 수 있다. 8.2.6 단위기기에 대한 제조회사의 시험성적서가 발행되는 물품에 한하여 제조회사의 시험성적서를 첨부하여야 한다. 또한 각 단위기기의 가동 후 성능 유지여부를 확인한다.
	확 인

8.2.7 기기의 개별성능 규격 검사 시 검사할 수 없는 사항에 대해서는 기기 설치 후 전체 시스템 성능검사로 대체 할 수 있다.

8.2.8 계약상대자는 성능검사 및 시운전에 필요한 시험장비 및 부속자재, 노무(설치 및 테스트 기술지원)등을 제공하여야 한다.

8.2.9 시험항목을 정리하면 다음표와 같다.

시험항목	인정시험	검수시험	비고
외관 및 수량검사	-	○	-
기능 검사	○	○	-

9. 품질보증

계약상대자는 공급하는 제품에 대하여 정상적으로 동작하도록 품질을 보증하여야 한다.

10. 하자담보책임

10.1 납품 장비의 하자담보책임기간은 검수완료일로부터 24개월로 한다.

10.2 계약상대자는 납품 물품의 하자보증 기간내에 성능보장 및 유지보수를 무상으로 실시하여야 한다.

10.2 하자담보책임기간 완료 후에도 구매자의 요청 시 객관적 대가 산정기준에 근거한 실비로 지원하여야 한다.

10.3 계약상대자는 자재 납품 완료 후 하자담보책임기간 동안 기기 성능을 보장해야 하며 하자담보책임기간에 발생하는 장애는 무상으로 조치해야 한다.

10.4 하자보수를 이유로 시스템 가동을 정지할 수 없으며 불가피할 경우 대체설비 또는 부품으로 시스템 가동을 유지하여야 한다.

11. 안전관리

11.1 검수완료시까지 현장에서 발생되는 안전 및 안전사고에 대한 민, 형사상의 책임은 계약상대자가 지며, 우리공 사의 시설물 등에 손해를 끼쳤을 경우 책임지고 상응한 변상을 하여야 한다.

11.2 현장작업자는 설치완료시 까지 반드시 안전모 등 공정에 적합한 안전장구를 착용하고 작업하여야 한다.

확 인

12. 보안관리 12.1 계약상대자는 본 규격서, 기타 본 계약수행 중에 취득한 회사에 관련된 일체의 정보 보안에 최선을 다하여야 하며 제 3자에게 제공하거나 다른 목적에 이용할 수 없다. 12.2 현장출입시 발주부서의 지시사항 외에는 주변설비나 타 설비조작을 일체 금지하여야 한다. 13. 하도급 13.1 본 계약에 있어서 하도급은 허용되지 않는다. 13.2 계약예규 정부입찰·계약집행기준 제 2조 3항(하도급 관련사항)에 의거 관련법령상 하도급 규정을 위반하여 하도급을 하거나 발주기관의 승인없이 하도급을 하는 경우 입찰참가자격 제한을 받을 수 있다. 14. 기타 14.1 본 규격서에 명시되지 않았거나 불명확한 부분이 있을 시 한전 전력연구원 해석에 따라야 한다. 14.2 한전 전력연구원은 제출서류에 대한 의문사항이나 불확실한 사항이 있을 시 계약상대자에게 보완자료를 요청할 수 있다.
	확 인

1 제 2 장 기술사항 1. 장치 개요 본 시스템은 전력연요구원에서 수행하는 “화력발전 대용량 옥내저탄장 미세먼지 저감기술 개발” 과제와 관련하여 개발된 산화촉매의 VOC(휘발성유기화합물) 저감 성능 평가를 위한 장치이다. 2. 공급범위 및 수량 2.1 품명 : 산화촉매 TVOC 제거 성능 측정용 FID 1식 산화촉매 VOC 제거 성능 측정용 FT-IR 1식 2.2 수량 : 각 1식 2.3 한글 상세사용설명서 각 1부 3. 상세규격 3.1 산화촉매 TVOC 제거 성능 측정용 FID 3.1.1 Double FID 분석기 본체 - 측정대상 : THC/NMHC/CH4 - 측정방식 : 불꽃이온화 검출(Flame Ionization Detection) 방식 - 측정센서 : Hot-FID (Hot-Flame Ionisation Detecion) - 측정범위 : 0-300, 0-3,000, 0-30,000 ppm (3 단계로 설정) - Back Ground Noise : 0.1ppm(0.2mg/Nm3) - Lower Detection Limit : 0.2ppm(0.4mg/Nm3) - Resolution : 0.1 ppm - Accuracy : ± 0.2 % - Response time : 1 second to 98% ·full scale deflection - FID detector 사용온도 : 180℃ - 180℃ ∼ 200℃ 의 온도를 유지할 수 있는 오븐(Oven)이 포함되어야 하며, 온도 컨트롤러 및 표시기능이 있어야 함
	확 인
- 시료 샘플링 펌프가 180℃ 이상으로 가열되어야 함 - 검출기까지 모든 시료라인의 온도는 150℃ ∼ 180℃여야 함 - 제로에어 (Zero Air) 가스는 본체에서 자체 발생해야 함 - Warm-up time (예열 시간) : Up to 180℃ 까지 < 5분 이내 - TEF-LCD가 적용되어 농도곡선을 실시간으로 확인이 가능해야 함 3.1.2 FID 분석기 악세사리 - 본체 내장된 수소 가스 실린더 80리터 1개 - 180℃ 가열식 샘플링 호스 라인 3 M 1개 - 180℃ Sampling Probe 500mm with dust filter 1개 - 수소가스 봄베에서 내장된 실린더로 수소 가스 충전용 케이블 1개 - 충전용 수소 가스 (순도 99,999%) 10리터 1통 - 수소 가스 충전용 레귤레이터 1개 - 교정용 표준가스 10 리터 1통 - 표준가스 교정용 레귤레이터 1개 - 표준가스 교정용 유량계 1개 - 표준가스 교정용 T' 샘플 라인 1개 - 프로브 & 샘플링 라인 케이스 1개 - USB 16GB 1개, SD Card 4GB 1개 - Latop · Software : PAS or PAS-Pro · Connection : Ethernet / RS232 · Operating System : Windows 7 이상 3.2 산화촉매 VOC 제거 성능 측정용 FT-IR - 측정대상 : VOC 34종(환경부 고시 37종 중 기체상 물질 3종 제외) - 측정방식 : FTIR(Fourier-transform infrared spectroscopy)방식 - 측정센서 : Inteferometer - Mesurement Rage : 0-300/ 0-3000/3000 ppm or mg/m3
	확 인
- Typical detection limit : <0.2 ppm - Response time : 120sec at 1cm-1 resolution - Repeatability : <1% range - Oven Temperature : 180℃ - Accuracy : ± 0.2% of full scale - Resolution : 1cm-1 best. Variable 2cm-1, 4cm-1, 8cm-1, 16cm-1 - Beam splitter : ZnSe - Detector : DTGS - Wavenumber Range : 700∼4500cm-1 - Spectral Range : 485∼8500cm-1 - Laser : VCSEL Laser Diode - Detector : DTGS with signal sampling at 24-bit ADC - Number of gases measured : No Limit - Power : 95-250 V / 50-60Hz - Consumption : 250W - Linearity : <2% range - Temperature Drift : 2% range per 10K - Zero Drift : <2% range 24hrs - Ambient temperature drift : <5% range - In-built O2 sensor - Automated N2 Purge Valve - Measurement Units : PPb, PPm, mg/m3, %Vol, mg/hr, g/hr, kg/hr, te/a - Gas Cell 사양 · Cell Pathlength : 4.2m · Cell Volume : 0.3L · Cell Temperature : 180deg C · Cell Windows : BaF2
	확 인
· Inlet Filter : Heated inlet filter inside analyzer · Gasket : Kalrez - Sampling System · Zero Purge Valve : Inside analyzer · Pump : Post analyzer sample pump preferred configuration · Flowrate : 2.5L/min - Latop · Software : PAS or PAS-Pro · Connection : Ethernet / RS232 · Operating System : Windows 7 이상 4. 기타 4.1 산화촉매 TVOC 제거 성능 측정용 FID 4.1.1『환경측정기기의 공정시험법에의한 총탄화수소와 대기배출가스 분석용으로 실시간 NMHC/CH4/THC을 동시에 측정할수 있는 Double Hot FID제품이 어야 한다 4.1.2 2019년 12월 개정된 대기오염공정시험기준(ES 01507.1a)의 적용범위 배출가스 중 총탄화수소(불꽃이온검출기)의 분석에 적합하여야 하며, 발전소에서 배출되는 환경오염 배출가스 중의 총탄화수소 가스를 실시간 연속으로 측정 가능해야 한다. 4.1.3 총탄화수소 공정시험법에 따른 오븐 온도가 180℃ 이상으로 유지되어야 한다. 4.1.4 측정·분석 데이터는 본체에 최소 1초 단위로 저장이 되어야 하며, USB 또는 MMC SD 카드에도 엑셀호환파일로 저장되어야 한다. 4.1.5 장치 구성품목의 모든 제품을 이동/고정이 가능하도록 한다. 4.1.6 가혹한 현장환경에서도 사용이 가능하여 옥내저탄장 파일럿 설비에 설치되어 사용이 가능하여야 하며, 장치 조작이 용이하며, 현장상황을 즉시 확인할 수 있도록 측정결과가 실시간 디스플레이로 보여야한다. 4.1.7 전체 탄화수소중 메탄올과 Non-Hydrocarbon을 동시에 측정가능해야 하며, 측정결과물은 TVOC 값으로 표시되어야 한다.
	확 인

4.2 산화촉매 VOC 제거 성능 측정용 FT-IR 4.2.1 환경부 고시 34종의 VOC성분을 전부 분석할 수 있어야 하며, 분석 응답 시간이 수 초 내외여야함. 4.2.2 장치 구성품목의 모든 제품을 이동/고정이 가능하도록 한다.
	확 인