Ⅳ. 장비 규격서

□ 필 요 성

○ 환경부로부터 배출가스저감장치 인증평가시험기관으로 지정받아 배출가스저감장치에 대한 국가 인증의 기본근거 자료가 되는 배출가스 저감성능을 측정함에 있어 배출가스분석장비의 신뢰성이 매우 중요함.

○ 배출가스저감장치인증시험을 위한 배출가스분석장비의 가격은 매우 고가로서 개발용역시험에서 배출가스의 경향을 파악하기 위해 이 장비의 연속적인 활용은 장비의 신뢰성 및 내구성을 저하시킴

○ 그러므로 배출가스저감장치의 개발시험 진행시 연속적으로 측정하여 배출가스의 경향을 파악하고자 할 때 이동 및 간이식 배출가스측정센서의 활용을 통해 고가 장비의 신뢰성 및 내구성을 확보하고자 함

○ 또한 이동식 배출가스측정센서의 활용으로 기존 보유의 배출가스분석장비의 활용성을 높여 공단의 수익 창출에 일익을 담당할 수 있음

□ 계약특수조건

○ 계약특수조건

- 공급품의 납품기한은 설치, 교육 및 시운전기한을 포함하여 계약체결일로부터 4주 이내로 한다.

- 계약자는 물품검사 결과 불합격물품이 있는 경우, 재납품 또는 이로 인하여 공단이 입은 모든 손해에 대한 배상의무를 져야 한다.

- 계약상대자는 하자보수 보증금으로 계약금액의 5%에 해당하는 금액을 공단 계약사무처리세칙 제74조에 의거 납부하여야 하며, 하자보수 보증기간은 검사완료일부터 2년간으로 한다.

- 계약상대자는 공급품이 교통안전공단 자동차성능연구소에 도착된 날로부터 4주 이내에 설치 및 시운전을 완료하여 이상이 없어야 한다. 단, 자동차성능연구소의 사정에 따라 동기간을 연장할 수 있다.

- 계약상대자가 상기항의 기간 내에 설치 및 시운전을 하지 못한 경우에는 납품지연으로 간주한다. 단, 상기항의 단서조항에 의한 경우에는 그러하지 아니하다.

- 계약담당자는 계약기간 내에는 물론 계약기간 종료 후라도 계약물품에 하자가 있거나 계약금액을 감액 또는 환수할 사유가 발생할 경우에는 계약상대자에게 감액 또는 환수를 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에 응하여야 한다.

- 본 계약의 해석상 이견이 발생할 경우에는 쌍방이 합의하여 결정하되 합의가 이루어지지 않을 경우에는 공단의 해석에 따른다.

□ 규 격

○ 이동식 배출가스측정 센서 : 1 조

- 본 장비는 교통안전공단 자동차성능연구소가 기 보유하고 있는 원동기동력계와 연계하여 디젤엔진 등으로부터 배출되는 배출가스 중 의 연속 실시간측정이 가능하여야 한다.

- 본 장치는 국내의 ND-13모드, ESC 모드 및 유럽의 WHSC 모드에 의한 엔진의 배출가스를 측정할 수 있도록 설계 및 제작되어야 한다.

- 본 장치의 구성은 배출가스측정센서 및 자료처리장치 등으로 구성되어야 한다.

․ 가스분석장치 : 1 Sysyem

1) THC 분석기 : 1 set

2) NO 분석기 : 1 set

3) NO2 분석기 : 1 set

4) NOx 분석기 : 1 set

5) CO 분석기 : 4 set

6) CO2 분석기 : 2 set

7) O2 분석기 : 1 set

8) SO2 분석기 : 1 set

9) H2S 분석기 : 1 set

․ 자료처리장치 : 1 set

1) 자료처리 및 저장장치 : 1 set

2) 자료 출력장치 : 1 set

○ 기타사항

- 보증기간 : 1년

- 교육 : 운영 및 유지보수 관련 교육실시

․ 설치완료 후 현장교육(1주)

- 본 장치에 대하여 공급자는 THC ,CO, NOx, SO2 ,O2 은 국내 환경부의

형식승인을 필하여 그 형식승인서사본 를 제출해야 한다.

별  첨  이동식 엔진 배출가스측정센서 규격서 1부.  끝.

별첨2

이동식 엔진 배출가스측정센서 규격서

A. 일반사항

1. 이 장치는 엔진의 배출가스를 측정하기에 적합하게 제작 및 설계되어야 한다

2. 이 장치는 한국의 ND-13 모드, ESC 모드, 및 WHSC 모드를 이용한 배출가스 측정시험을 수행하는데 적합하도록 설계되어야 한다

3. 이 장치는 환경부의 형식승인을 득한 장치이어야 한다.

3. 이 장치는 배출가스 측정센서 및 자료처리장치로 구성되어야 하며, 또한 이 장치는 내부에 자료의 처리, 실시간 표시, 저장 및 출력이 가능해야 한다

4. 이 장치는 외부에서 원격으로 자료의 측정, 실시간 표시 및 저장의 제어가 가능하도록 기능을 갖추어야 한다

6. 이 장치는 아래의 시험실 환경조건에서 어떠한 성능저하 또는 기능저하 없이 작동하도록 설계되어야 한다

1) 작동온도 : -30～70 ℃

2) 저장온도 : -20～65 ℃

2) 상대습도 : 80%(non-condensation) 이하

7. 이 장치는 아래의 조건에서 작동되어야 한다

1) 전원

- 220 VAC/1ph, 60Hz

2) 압축 공기

B. 장치 구성

1. 배출가스 측정 센서	1 set

2. 자료처리장치	1 set

C. 기술 규격

1. 배출가스 측정센서

1-1 측정센서

1) O2 센서

- 측정센서 : Electrochemical

- Range : 0 - 25 %

- Resolution : 0.1 %

- Accuracy : ± 0.01 %vol

2) CO 센서(저농도)

- 측정센서 : Electrochemical

- Range : 0 - 20,000ppm

- Resolution : 1 ppm

- Accuracy : ± 1ppm(300ppm이하)/±0.2%(2000ppm까지) / ±0.5%(2000ppm 이상)

3) CO 센서(저농도)

- 측정센서 : NDIR

- Range : 0 - 40,000ppm

- Resolution : 1 ppm

- Accuracy : ± 1ppm(300ppm이하)/±0.1%(2000ppm까지) / ±0.2%(2000ppm 이상)

4) CO% 센서(고농도)

- 측정센서 : NDIR

- Range : 0 - 40 %

- Resolution : 1 ppm

- Accuracy : ± 0.1 % F.S.

5) CO% 센서(고농도)

- 측정센서 : Electrochemical

- Range : 0 - 10 %

- Resolution : 0.01 %

- Accuracy : ± 0.1 % F.S.

6) CO2 센서(저농도)

- 측정센서 : NDIR

- Range : 0 - 50 %

- Resolution : 0.01 %

- Accuracy : ± 0.1 % rdg 또는 ± 0.02 %

7) CO2 센서(고농도)

- 측정센서 : Calculated

- Range : 0 - 100 %

- Resolution : 0.1 %

8) NO 센서

- 측정센서 : Electrochemical

- Range : 0 - 5,000ppm

- Resolution : 1 ppm

- Accuracy : ± 0.5ppm(100ppm이하)/±0.2%(3000ppm까지)

9) NO2 센서

- 측정센서 : Electrochemical

- Range : 0 - 2,000ppm

- Resolution : 1 ppm

- Accuracy : ± 0.5ppm(100ppm이하)/±0.2%(2000ppm까지)

10) NOx 센서

- 측정센서 : NO + NO2 with Calculated

- Range : 0 - 7,000ppm

- Resolution : 1 ppm

11) SO2 센서

- 측정센서 : Electrochemical

- Range : 0 - 5,000ppm

- Resolution : 1 ppm

- Accuracy : ± 0.5ppm(100ppm이하)/±0.2%(2000ppm까지)

12) H2S 센서

- 측정센서 : Electrochemical

- Range : 0 - 2,000ppm

- Resolution : 1 ppm

- Accuracy : ± 0.5ppm(100ppm이하)/±0.2%(2000ppm까지)

13) THC 센서

- 측정센서 : NDIR

- Range : 0 - 50,000ppm

- Resolution : 1 ppm

- Accuracy : ± 0.2 % rdg 또는 ± 1 ppm

1-2 측정범위

1) 온도

- 배출가스 : -30 ～ 1200℃

- 대기온도 : -30 ～ 100℃

2) 가스 압력  : -300～300 hPa

3) 가스 유속 : 0～100 m/s

4) 가스유량계 : Digital 방식으로 순간유량측정값이 표시되어야함

5) 샘플펌프 : 0.5 L/Min. to 305L/Min.

1-3 기타사항

1) 수분 제거, 응축 방지 및 분진 제거용 장치를 갖추어야 한다.

2) 8시간 동안 작동이 가능한 자체 전원시스템을 갖추어야 한다

3) 자동적으로 교정이 가능한 시스템을 갖추어야 한다

4) 이 장치는 이동이 가능한 방식으로 제작되어야 한다

5) 이 장치는 자기 진단기능을 갖추어야 한다

2. 자료처리장치

1) 이 장치는 자체의 제어장치를 이용하여 실시간 자료처리, 표시, 저장 및 출력이 가능하여야 한다.

2) 측정 자료는 MS Excel 또는 텍스트 파일 형식으로 실시간 처리 및 저장이 되어야 하며, 그 단위는 1초이내여야 한다.

3) 이 장치는 실시간으로 그래프를 이용하여 표시가 가능한 LCD 장치를 갖추어야 한다

4) 내부저장 메모리는 최대 9000개 이상을 저장할수 있어야 한다

5) 이 장치의 Interface는 RS232를 이용해야 하며, 원격으로 제어가 가능한 장치를 부착할 수 있도록 구성되어야 한다.

6) 공급자는 원격제어장치에서 제어가 가능하도록 제어 소프트웨어를 공급해야 한다

7) 이 장치는 센서의 효율 및 가스의 유량 등을 확인할 수 있는 자기 진단기능을 갖추어야 한다

8) 이 장치는 외부의 데이터를 수신할 수 있는 입력단자를 갖추어야 한다

9) 이 장치는 배출가스측정센서로부터 측정한 값을 mg/Nm3, mg/kWh, g/kWh, g/GJ 및 g/m3의 단위로 전환이 가능해야 한다

D. 기타사항

1. 공급자는 이 장치에 소요되는 기본적인 소모품 및 공구를 무상으로 공급해야 한다

2. 이 장치의 보증기간은 검수 완료 후 1년이어야 한다.

3. 공급자는 이 장치에 해당하는 환경부의 형식승인 취득한 서류를 무상으로 제출해야 한다.

4. 공급자는 보증기간내에 이 장치에 대해서 매년 정기점검 및 교정을 공급자의 부담으로 실시해야 하여 그 결과를 제출해야 한다.

5. 공급자는 이 장치의 설치 완료 후 공급자의 부담으로 운용 및 관리를 위한 교육을 실시해야 한다

6. 공급자는 이 장치에 해당하는 사용 및 유지관리 매뉴얼을 한글판으로 공급해야 한다

7. 공급자는 설치기간중 작업일지를 작성하여 제출해야 한다.

8. 이 장치의 설치중에 발생하는 장비 및 부대시설의 파손에 대해서는 공급자의 부담으로 원상복구하여야 한다